房间号__实验箱编号__ 检查人员____检查日期____ 1. 实验箱安全检查

# 1.1 不通电检查

| 检查项 | 检查标准 | 正常记O异常记X | 异常说明和处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境：实验箱平台位置 | 箱盖（带实物材料）完全取下放在箱体同桌面附近 |  |  |
| 环境：实验箱平台周边 | 高处的⽰波器、个人电脑等易碎设备不易倾倒摔下 |  |  |
| 环境：实验箱平台危险品 | 周边水杯、奶茶不会浸湿电子设备造成触电 |  |  |
| 实验箱：箱体外观 | 底部无破损、箱体无变形； 电源开关处无破损。 |  |  |
| 实验箱： 电源线/插头 | 电源线无破损、老化 ，三芯完好； 插头处于从取电插座上拔下状态。 |  |  |
| 白线路板：板上接触物 | 无遗留任何导线 ，全部妥善放置于箱盖内。 无其他物件覆盖影响散热。 |  |  |
| 白线路板：芯片插座（ DIP8、 14、16、20、40） 区 | 有提供实验用型号的芯片 ，数量正确 |  |  |
| 白线路板：芯片插座上的芯片 | 安插位置和方向正确 ，芯片引脚都一对一且完全嵌入插座、无翘边 |  |  |
| 直流稳压电源区：连接插座 | 电源正极彩色插座无松动。 电源负极黑色插座无松动。 |  |  |
| 直流稳压电源区： 电路短路 | 万用表蜂鸣档 ，红表笔接彩色插座 ，黑表笔接黑色插座 ，万用表无蜂鸣 |  |  |

# 1.2 通电检查

（1）通电 ，总电源船形开关处

单手小心将实验箱接通市电 ，船形开关闭合（ 1档/ON档）后观察以下现象 ，有异常报警立刻断开用电并报告。

| 检查项 | 检查标准 | 正常记O 异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总电源船形开关 | 船形开关指⽰灯会亮 ， 白线路板上没看到冒烟、耳朵未听到蜂呜持续报警响声 ，鼻子未闻到焦味。 |  |  |

（2）直流稳压电源空载电压检测

万用表直流电压档 ，红表笔分别接彩色连接插座 ，黑表笔接黑色连接插座。逐个接通4路电源的按钮开关 ，指⽰灯亮 ，表⽰开始DC供电。

读取实测值记录至下表。注意：万用表亏电和省电息屏操作。

| 检查项 | 检查标准 | 实测值 | 正常记O 异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +5V（ 1A）输出 | 空载电压 | __V |  |  |
| -5V（ 1A）输出 | 空载电压 | __V |  |  |
| +3~+15V（0.5A）可调 | 调节范围 | __~__V |  |  |
| -3~-15V（0.5A）可调 | 调节范围 | __~__V |  |  |

（3）连续脉冲源检测

阅读⽰波器说明书 ，完成⽰波器机身自带校准信号测量。

读取波形参数记录如下表。注意：通道衰减设定要与探头适配 ，如X10对1：10。

| 检查项 | 检查标准 | 实测值 | 正常记O 异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⽰波器通道探头检测 | 测量自带校准信号 ，方波 | 峰峰幅值__V频率__Hz占空比__ |  |  |

固定频率信号源 ，根据4路频率5MHz、1MHz、500kHz、100kHz ，分别调节⽰波器水平时分按钮选择合适每格时间参数T/DIV ，让⽰波器屏幕内能清晰完整地显⽰2个以上周期波形。读取波形参数记录如下表 ，注意：读取数值可先采用格数估读 ，采用测量Measure菜单机器自动读数 ，或Cursor按钮添加游标丈量游标间差值。

| 检查项 | 检查标准 | 实测值 屏幕内有__个完整周期时 ，每格代表__S。 峰峰幅值__V ，频率__Hz 占空比__ | 正常记O异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定脉冲5MHz | 清晰观察到稳定方波 |  |  |  |
| 固定脉冲1MHz | 清晰观察到稳定方波 |  |  |  |
| 固定脉500kHz | 清晰观察到稳定方波 |  |  |  |
| 固定脉100kHz | 清晰观察到稳定方波 |  |  |  |

可调频率信号源 ，输出的方波信号频率连续可调 ，其输出频率由频率范围选择波段开关的位置(L.M.H)决定 ，通过频率细调电位器进行细调。

| 检查项 | 检查标准 | 实测值 | 正常记O 异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可调频率信号源的L波段输出 | LED灯亮或闪正常输出。 使用叠插线接入板上蜂鸣器，旋转<45度调节细调电位器能听到变调声音。 | 频率__Hz |  |  |
| 可调频率信号源的M波段输出 | LED灯亮或闪正常输出。 使用叠插线接入板上蜂鸣器，旋转<45度调节细调电位器能听到变调声音。 | 频率__Hz |  |  |
| 可调频率信号源的H波段输出 | LED灯亮或闪正常输出。 使用叠插线接入板上蜂鸣器，旋转<45度调节细调电位器能听到变调声音。 | 频率__Hz |  |  |

（4）单位脉冲源检测

单次脉冲源当按一次单次脉冲按键时 ，⽰波器观察其输出口分别输出一个负、正单次脉冲信号 ，并有LED灯L和H指⽰。

| 检查项 | 检查标准 | 实测值 | 正常记O 异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次脉冲输出 | 按键正常按下/弹起 正负脉冲各正常输出负、正脉冲并有灯亮灭现象 | — |  |  |

（5） 16位逻辑电平源

16位逻辑电平输出电路由16个逻辑开关及相应的逻辑电路和输出插口组成。

| 检查项 | 检查标准 | 实测值 开关按下时 ，输出为高电平__V.相应的LED灯（ 亮/灭）;当开关断开时 ，输出为低电平 __V ，相应的LED灯（ 亮/灭）。 | 正常记O异常记X | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16位逻辑开关K15~K12 | 按键正常按下/弹起 |  |  |  |
| 16位逻辑开关K11~K8 | 按键正常按下/弹起 |  |  |  |
| 16位逻辑开关K7~K4 | 按键正常按下/弹起 |  |  |  |
| 16位逻辑开关K3~K0 | 按键正常按下/弹起 |  |  |  |